	序号
	设备名称
	数量
	需求情况
	是否允许进口

	1
	生物安全柜
	2台
	1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流100%外排，负压垂层流，需安装管道
2、排风处设有专用过滤器，控制排放污染
3、工作环境确保无污染泄漏，采用优质304不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀
	否

	2
	水浴锅
	1台
	不锈钢管式加热器。
控温精准。
具有断偶保护、超温报警功能。
	否

	3
	红外接种环灭菌器
	1台
	满足药检需求
	否

	4
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台
	电加热，腔体和门材料：SUS304不锈钢
采用微电脑控制技术
傻瓜式操作，设有敷料、器械、橡胶、液体一键启动程序，并设有固体自定义、液体自定义、培养基灭菌和保温程序，满足各种物品灭菌需求。
标配自动干燥功能
保温隔热门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。
附件：2个不锈钢消毒提篮、配置打印机、专用于敷料包干燥功能。
	否

	5
	阳性菌培养箱
	1台
	连接打印机或接入U盘，实时记录实验过程的温湿度数据；
辅助照明灯：便于在较暗环境下观察箱内状况；
超温保护装置：超过设定的高温范围即自动中断运行，声光报警；
配置万向脚轮：可自由转向和锁定；聚氨酯材料，耐磨性能好；
循环风机高、中、低三级转速可调；
	否

	6
	厌氧菌培养箱
	1台
	内箱材质SUS304不锈钢，耐磨损不掉粉，细腻光滑，便于清洁。

2、配USB数据记录串口，方便记录、储存实验数据

3、采用无油真空泵，设备使用过程中不会产生油气

4、箱内装有紫外线杀菌灯

5、操作室内备有特殊接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置、除氧催化器

6、以所设定的氧浓度作为控制参数，不需要随时补充混合气体

7、标配两套0.22μm可更换HEPA高效过滤器

8、彩色触控屏，高清显示

9、取样室和操作室形成厌氧环境都可一键自动执行

10、具有安全监视功能，可设定温度保护值，异常发生时自动断开功能元器件的电源，并发出警报。
	否

	7
	带双锁超低温冰箱
	1台
	单手实现开关门。可同时使用双挂锁

微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求
	否

	8
	透明玻璃冰箱
	1台
	满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求

风冷设计，可设定默认温度
采用微电脑控制器，采用触摸式按键设计
标配3个蘸塑搁架和1个筐
智感除露
具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低、通讯故障报警；
配有USB模块，可记录十年的温度数据
配有WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况
	否

	9
	旋涡混匀仪
	1台
	允许慢速振动至高速旋转可依据不同的混合要求而设定。
	否

	10
	搅拌机
	1台
	十足的搅拌动力，能适应更高粘度样品
	否

	11
	高效液相色谱仪
	1台
	符合《信息化和工业化融合管理体系要求》认证要求，取得《两化融合管理体系评定证书》。自动进样、配蒸发光散射检测器（SELD），配套十八烷基硅烷键合硅胶（C18）色谱柱（4.6×250mm,5μm） 、配有电脑、打印机

紫外可见检测器配有双波长模式

软件操作系统具有完备的Mysql数据库存储功能、故障诊断与报错功能
色谱柱容量：容纳6支4.6*250mm色谱柱或3支8mmGPC色谱柱
样品预处理功能：具有在线自动稀释、自动衍生功能，可编程
漏液报警：具有双漏液传感器
	否

	12
	浮游菌采样器
	1台
	可预设100组点位
数据存储数量：10000条
配有彩色触摸屏，可带手套操作
	否

	13
	实验室纯水机
	1台
	超纯水产水质：符合GB6682-2008、ISO3696、ASTM、D1193、CAP、CLSICLRW、EP和USP制定的I级水质最高标准，满足高效液相要求。
超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网"工艺
系统配备高效紫外消解仪
	否

	14
	十万分之一电子天平
	1台
	对微量物品的精准称重，带打印机

2、高清高对比度液晶显示器
3、耐腐蚀不锈钢台面及称盘
	否

	15
	电热鼓风恒温台式干燥箱
	1台
	1、304雾面不锈钢内胆

P.I.D温度控制器，可连续运行或定时运行

液晶按钮+旋转飞梭控制系统

冷启或热启上电模式下，中断的电源复归后自动恢复运行

具有安全监视功能，可设定温度保护值，异常发生时自动断开功能元器件的电源，并发出警报

外置独立的温度保护器

标配USB数据记录串口

配有测试孔
	否

	16
	生物成像显微镜
	1台
	带拍照和测量功能

配置YUES无限远光学系统
成像系统能够自动识别且显示物镜倍率，物镜切换时软件自动切换标定数据
	否

	17
	自动化型双波长薄层
色谱扫描仪
	1套
	1、拥有国家计量认证，符合有关要求；
2、符合国家《薄层色谱扫描仪检定规程》所有要求，方法合法；
3、拥有ISO9001：2000质量保证体系，性能稳定，故障少；
	否

	18
	智能电子防潮柜
	2台
	配备断电记忆功能
	否

	19
	霉菌培养箱
	2台
	1、304不锈钢板

配USB数据储存器

配有温度控制器，具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
无加湿用水时，自动断开加湿加热器电源。
配测试孔。
	否

	20
	电子万用电炉
	3台
	满足药检需求
	否

	21
	全自动薄层铺板器
	1台
	配有主机、高速匀浆机、可调厚度供浆槽、搁板洗板架
	否

	22
	不锈钢玻璃仪器气流烘干器
	1台
	满足药检需求
	否

	23
	沉降菌测定器
	1台
	长寿命的激光二极管，使用寿命≥10年

具有手动采样，普通模式，置信度模式（手动），置信度模式（自动）四种采样模式
	否

	24
	药品稳定性培养箱
	2台
	断电恢复供电后在设备无故障状态下可自行运行,控制温度与光照，配备符合标准的可见光+紫外灯光管（可满足高温、高湿、强光照射试验要求）

设备置备前后门钥匙，可实现专人专管
配置针式微型打印机
可存储30年以上不低于5000万条的的电子数据
采用A级PT100高精温度探头
采用电容式高精湿度探头
配置独立超温保护系统，自动切断电源，保护样品不受影响
具有漏电、短路、过载、缺水、干烧等保护
	否

	25
	实验室专用防火防爆安全柜
	2个
	三点联动式门锁，可配挂锁，实现双人双锁管理，更安全

可调节镀锌层板，承重≥150公斤

配置5cm高的防漏槽

柜体设有静电接地传导端口，连接接地导线防止静电形成
	否

	26
	实验室操作台
	4个
	表面光泽度好，无杂质颗粒。

结构：全钢落地结构
3、规格：4000*1500*850mm
	否

	27
	留样柜
	10个
	满足药检需求

规格：900*450*1800mm
上带玻璃视窗，下双层全钢门板
	否

	28
	毒气通风橱
	3台
	规格：长1.2米*宽0.85米*高2.3米

内部耐酸碱腐蚀。
排风管使用防腐蚀材料，排风效率≥99%（符合化学实验要求）
	否

	29
	玻璃器皿仪器柜
	5个
	规格：长2米*宽0.8米*高2.5米

上下门板带玻璃视窗
	否

	30
	原子吸收分光光度计
	1台
	突然断电时可提供空气流量，防止回火

单光束/双光束可任意自动切换
 雾化室防爆型耐腐蚀
具有全套安全联锁系统
测试结果数据导出：支持PDF、EXCEL、TXT等多种导出格式
	否

	31
	超净工作台
	1台
	带准闭合式玻璃风门，可避免外部气流透入，以及操作异味对人体的刺激

工作区采用优质不锈钢
净化效率：100级
适用人数：双人单面
	否

	32
	气相色谱仪
	1台
	满足检测中药指纹图谱需求，配套5%苯基-甲基聚硅氧烷色谱柱（HP-5/DB-5）、配电脑、打印机

气体控制方式包含恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流
可同时搭载2个独立控温的检测器
数据采集频率：最高1000Hz
	

	33
	菌落计数器
	1台
	保证采集图像高清和准确

菌落分辨率：0.05mm
	

	34
	电子显微镜 
	1台
	YUES无限远光学系统
	否

	35
	离心机
	1台
	1、20种升、降速率选择，能自定义离心参数

离心时间可自由选择小时、分钟或秒

全自动转子识别系统

具有1000条运行记录自动保存功能
	否

	36
	传递窗
	10个
	1、304材质、带消毒功能

规格尺寸;600X600X600mm
机械互锁
	否


